| UNISTRIP1 ТЕСТ-ПОЛОСКИ К СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ, ВАРИАНТ ИНСПОЛНЕНИЯ UNISTRIP 1 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ

Тест-полоски UNISTRIP1 предназначены для использования  с глюкометрами ONE TOUCH ULTRA и ONE TOUCH ULTRA EASY. Для самоконтроля больных сахарным диабетом в домашних условиях и для медицинских работников в клинической практике для контроля концентрации глюкозы в цельной капиллярной крови. Для анализа in-vitro. Не использовать для диагностики сахарного диабета или проверки уровня глюкозы у новорожденных. Тест-полоски UNISTRIP1 имеют код калибровки, который напечатан на упаковке и должен соответствовать коду калибровки глюкометра. Тест-полоски UNISTRIP1 являются дженериками оригинальных полосок ONE TOUCH. OneTouch является зарегистрированной торговой маркой корпорации Johnson&Johnson.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

При попадании крови в тест-полоску, глюкоза, содержащаяся в ней, вызывает электро-химическую реакцию. Сила тока меняется  в зависимости от количества глюкозы в крови. Глюкометр измеряет силу тока и отображает результаты измерения на экране.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест-полоски  калиброваны по плазме†. Необходимый для теста объём крови составляет 0.7 мкл.. Время необходимое глюкометру для определения уровня глюкозы 5 секунд. Диапазон тестирования от 1.1 to 33.3 mmol/L с разрешением 0.1 mmol/L.†. Калибровка  по плазме обозначает:

- При калибровке использовались реактивы «YSI 2747 Glucose». Данный метод соответствует стандартам NIST.

- Применялся прибор «YSI 2300 Glucose Analyzer», который был откалиброван  с помощью «YSI 2747 Glucose Standard».

- Предел погрешности «YSI Glucose Analyzer» составляет 0.289 mg/dL, когда концентрация глюкозы выше чем 100 mg/dL, или 0.029 mg/dL, когда концентрация глюкозы ниже чем 100 mg/dL. (1 mmol/L= 18 mg/dL).

- Установлено соответствие между результатами тестирования, произведенными на образцах цельной капиллярной крови глюкометрами One Touch Ultra и One Touch Ultra Easy с применением тест-полосок UniStrip1 и результатами тестирования соответствующих образцов плазмы, откалиброванных «YSI 2300 Glucose Analyzer».

ОГРАНИЧЕНИЯ

Тест-полоски UNISTRIP1  обеспечивают получение точных результатов, при соблюдении следующих правил:

- Используйте свежую капиллярную кровь. Не используйте  сыворотку или плазму.

- Код калибровки тест-полосок должен совпадать с кодом калибровки глюкометра.

- Не используйте для теста у новорожденных.

- Не используйте тест-полоски повторно.

- Отклонения гематокрита от диапазона нормальных значений могут повлиять на результаты теста. При уровне гематокрита  менее 30 %  результаты теста могут быть завышены, а при уровне гематокрита  более 55 %результаты могут быть занижены. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом, если не знаете уровень гематокрита у себя.

- Обезвоживание организма может являться причиной более низких результатов тестов, чем есть на самом деле. Если у вас имеются признаки обезвоживания, немедленно обратитесь к врачу.

- Проведение тестов на высоте до  3048 метров над уровнем моря   не вносит значительных изменений  в результаты тестирования.

ХРАНЕНИЕ И ТРАСПОРТИРОВКА

Для обеспечения работоспособности тест-полосок UNISTRIP1 необходимо выполнение следующих правил:

- Перед первым использованием убедитесь, что флакон с тест-полосками не имеет повреждений и плотно закрыт.

- Храните тест-полоски в сухом и прохладном месте, рекомендуемая температура от +4 до + 30°C. Не храните в холодильнике. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не замораживать.

- Храните тест-полоски только в оригинальной упаковке, не перекладывайте их в любые другие флаконы.

- Используйте тест-полоски сразу после их извлечения из флакона.

- Не используйте тест-полоски после истечения  срока годности.

- Не допускайте попадания грязи или жидкостей на тест-полоски. Не берите тест-полоски мокрыми или грязными руками.

- Не проводите измерения глюкозы в крови при температуре ниже +6°C и выше +44°C, и при относительной влажности выше 90% или ниже 10%.

- При первом использовании тест-полосок сделайте запись на этикетке флакона с датой начала использования. Не используйте тест-полоски, если с момента первого вскрытия флакона  прошло 90 дней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Производить утилизацию использованных тест-полосок и ланцетов необходимо в соответствии с местными правилами.

- Храните тест-полоски в недоступном для детей месте. Ребенок может проглотить и подавиться  тест-полосками, либо частями флакона. При возникновении данной ситуации немедленно обратитесь к врачу.

Не изменяйте лечение  по результатам проведения теста без консультации вашего врача или медицинского работника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

- При использовании тест-полосок UNISTRIP1 руководствуйтесь cанитарно-гигиеническими нормами и правилами техники безопасности, принятыми в вашей лаборатории или медицинском учреждении.

- Тест-полоски UNISTRIP1 не предназначены для тестирования плазмы, венозной крови или образцов крови новорожденных.

- Уровень холестерина до 12.9 mmol/L и триглицеридов до 22.6 mmol/L существенно не влияют на результаты тестов. Но, тем не менее, результаты при данных уровнях должны быть интерпретированы с осторожностью.

- У пациентов с низким артериальным давлением или находящимся в шоковом состоянии могут определяться неточные результаты уровня глюкозы в крови. Неточные результаты могут так же возникать у больных, находящихся в гипергликемическом- гиперосмолярном состоянии, сопровождающимся кетоацидозом или без него. Не следует проводить анализ у пациентов в тяжелом состоянии с помощью портативных приборов для контроля уровня глюкозы в крови.

- Присутствие в крови мочевой кислоты, билирубина, аскорбиновой кислоты, ацетаминофена, салицилатов в терапевтических концентрациях существенно не влияет на результаты теста. Однако, в высоких концентрациях вышеперечисленные вещества могут давать завышенный результат теста.

- Пациенты, прошедшие кислородную терапию (барокамеру), могут давать ложно-низкие результаты теста.

- Не используйте тест-полоски UNISTRIP1 с целью скрининга или постановки диагноза Сахарный диабет.

- Тест-полоски UNISTRIP1 только для одноразового применения. Не использовать повторно.

- Тест-полоски UNISTRIP1 специфичны только к D-глюкозе и не реагируют на другие сахара, которые могут присутствовать в крови.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

Внимательно изучите инструкцию по использованию глюкометра OneTouch Ultra или OneTouch Ultra Easy, которая  сопровождается иллюстрациями всех этапов тестирования. Если у вас появятся вопросы по тест-полоскам UNISTRIP1, то свяжитесь с нашим сервисным центром: +7(495)971-1944, 8(800)775-0541 –звонок из регионов России бесплатный.

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА

Результаты тестирования показываются  в миллимоль глюкозы на литр (mmol/L). Глюкометр отображает результаты теста  в диапазоне от 1.1 до 33.3 mmol/L.

Уровень глюкозы ниже 3.9 mmol/L или выше 10.0 mmol/L может свидетельствовать  о потенциально серьёзном состоянии. Если результат проведенного вами теста ниже 3.9 mmol/L или выше 10.0 mmol/L немедленно обратитесь к врачу.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Если при проведении теста вы получили результаты, которые вызывают  сомнения и не соответствуют вашему состоянию, выполните следующие действия:

- Убедитесь, что кровь полностью заполнила ячейку в тест-полоске.

- Убедитесь, что срок годности тест-полоски не истек.

- Проведите проверку глюкометра и тест-полоски с помощью контрольного раствора UniStrip Control Solution.

- Сделайте повторное измерение.

Обратитесь к врачу, если после всех выполненных действий, вы снова получите сомнительные результаты. Никогда не изменяйте схему лечения без совета вашего лечащего врача.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА (QC) ТЕСТИРОВАНИЯ

С помощью контрольного раствора UniStrip выполните проверку  тест-полосок при любом сомнении в правильности показаний прибора. Результаты проверки должны попасть  в диапазон значений, указанный на флаконе с  тест-полосками.

ВНИМАНИЕ: диапазон значений  может меняться  с каждым новым флаконом тест-полосок. Всегда сверяйте диапазон только с тем, который указан на флаконе, из которого вы достали тест-полоску.

СОСТАВ РЕАКТИВОВ

Каждая тест-полоска UNISTRIP1  содержит:

- Glucose Oxidase (Aspergillis Niger) 20 IU

- Potassium Ferricyanide 0.12 mg

- Нереактивных ингредиентов 1.8 mg

РАБОЧИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ

Точность: более 98 % индивидуальных результатов измерения глюкозы в крови имели отклонения ± 0.83 mmol/L, относительно глюкозного анализатора YSI 2300, при концентрации < 4.2 mmol/L, и 96% в пределах ± 15 % при концентрации ≥ 4.2 mmol/L.

Коэффициент вариации CVs(%)составляет 3,5%.

Официальный импортер в России ООО «Диаконт»

Россия, г. Москва, ул. Беговая, д.13, оф. 90.

Сайт:  www.diacontru.com

тел.:    +7 (495) 9711944,  8(800)775-0541

Произведено: «ОК Биотек Ко., Лтд.», Тайвань.

OK Biotech Co., Ltd.

No.91, Sec.2, Gongdao 5th Road  30070

Hsinchu City, Taiwan

MDSS GmbH

Schiffgraben 41, D-30175 Hannover, Germany

OneTouch, OneTouch Ultra, OneTouch Ultra Easy – являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Johnson&Johnson.